## На протоколе UDP
Перечень параметров, возможных состояний, команд доступных по протоколу на UDP
Тип устр. | Родит. ус-во | Название пар. | Код типа по умолчанию | Код пар. | По умолч. | Тип | Направление (со стороны сервера) | Тип данных значения (возможные значения)*
УДМГ-100 | БОП-1М** | Уставка 1 уровня гамма | 4.3 | ALARM1 | 0.000003 | Команда | Прием/Передача | floatstring
УДМГ-100 | БОП-1М | Уставка 2 уровня гамма | 4.3 | ALARM2 | 0.00001 | Команда | Прием/Передача | floatstring
УДМГ-100 | БОП-1М | Уставка выходного СК | 4.3 | ALARMDCO | 0.00001 | Команда | Прием/Передача | floatstring
УДМГ-100 | БОП-1М | Название и номер блока дет. | 4.3 | SERIALN | 4.3.1 | Команда | Прием | string
УДМГ-100 | БОП-1М | Измеряемая мощность дозы гамма излучения, Зв/ч | 4.3 | DOSE | 0 | Изм. Величина | Прием/Авто(10с.) | floatstring
УДМГ-100 | БОП-1М | Зона измеряемой величины | 4.3 | ALARMZONE | 0 | Состояние | Прием/Авто(по изменению) | intstring (0 - Уставка не превышена, 1 - Признак превышения уставки 1, 2 - Признак превышения уставки 2)
УДМГ-100 | БОП-1М | Статус устройства | 4.3 | STATUS | 0 | Состояние | Прием | bitsetstring (0 бит - не работает чувствительный канал, 1 бит - не работает грубый канал)
УДМН-100 | БОП-1М | Уставка 1 уровня гамма | 5.3 | ALARM1 | 0.000003 | Команда | Прием/Передача | floatstring
УДМН-100 | БОП-1М | Уставка 2 уровня гамма | 5.3 | ALARM2 | 0.00001 | Команда | Прием/Передача | floatstring
УДМН-100 | БОП-1М | Уставка выходного СК | 5.3 | ALARMDCO | 0.00001 | Команда | Прием/Передача | floatstring
УДМН-100 | БОП-1М | Идентификатор блока дететктирования | 5.3 | SERIALN | 5.3.1 | Команда | Прием | string
УДМН-100 | БОП-1М | Измеряемая мощность дозы нейтронного излучения, Зв/ч | 5.3 | DOSE | 0 | Изм. Величина | Прием/Авто(10с.) | floatstring
УДМН-100 | БОП-1М | Зона измеряемой величины | 5.3 | ALARMZONE | 0 | Состояние | Прием/Авто(по изменению) | intstring (0 - Уставка не превышена, 1 - Признак превышения уставки 1, 2 - Признак превышения уставки 2)
УДМН-100 | БОП-1М | Статус устройства | 5.3 | STATUS | 0 | Состояние | Прием | bitsetstring (0 бит - не работает чувствительный канал, 1 бит - не работает грубый канал)
БДМГ-101 | БОП-1М | Уставка 1 уровня гамма | 4.5 | ALARM1 | 0.000003 | Команда | Прием/Передача | floatstring
БДМГ-101 | БОП-1М | Уставка 2 уровня гамма | 4.5 | ALARM2 | 0.00001 | Команда | Прием/Передача | floatstring
БДМГ-101 | БОП-1М | Уставка выходного СК | 4.5 | ALARMDCO | 0.00001 | Команда | Прием/Передача | floatstring
БДМГ-101 | БОП-1М | Название и номер блока дет. | 4.5 | SERIALN | 4.5.1 | Команда | Прием | string
БДМГ-101 | БОП-1М | Измеряемая мощность дозы гамма излучения, Зв/ч | 4.5 | DOSE | 0 | Изм. Величина | Прием/Авто(10с.) | floatstring
БДМГ-101 | БОП-1М | Зона измеряемой величины | 4.5 | ALARMZONE | 0 | Состояние | Прием/Авто(по изменению) | intstring (0 - Уставка не превышена, 1 - Признак превышения уставки 1, 2 - Признак превышения уставки 2)
БДМГ-101 | БОП-1М | Статус устройства | 4.5 | STATUS | 0 | Состояние | Прием | bitsetstring (0 бит - не работает)
БДМГ-103 | БОП-1М | Уставка 1 уровня гамма | 4.4 | ALARM1 | 0.000003 | Команда | Прием/Передача | floatstring
БДМГ-103 | БОП-1М | Уставка 2 уровня гамма | 4.4 | ALARM2 | 0.00001 | Команда | Прием/Передача | floatstring
БДМГ-103 | БОП-1М | Уставка выходного СК | 4.4 | ALARMDCO | 0.00001 | Команда | Прием/Передача | floatstring
БДМГ-103 | БОП-1М | Название и номер блока дет. | 4.4 | SERIALN | 4.4.1 | Команда | Прием | string
БДМГ-103 | БОП-1М | Измеряемая мощность дозы гамма излучения, Зв/ч | 4.4 | DOSE | 0 | Изм. Величина | Прием/Авто(10с.) | floatstring
БДМГ-103 | БОП-1М | Зона измеряемой величины | 4.4 | ALARMZONE | 0 | Состояние | Прием/Авто(по изменению) | intstring (0 - Уставка не превышена, 1 - Признак превышения уставки 1, 2 - Признак превышения уставки 2)
БДМГ-103 | БОП-1М | Статус устройства | 4.4 | STATUS | 0 | Состояние | Прием | bitsetstring (0 бит - не работает)
БДПН-100 | БОП-1М | Уставка 1 уровня | 5.4 | ALARM1 | 100 | Команда | Прием/Передача | floatstring
БДПН-100 | БОП-1М | Уставка 2 уровня | 5.4 | ALARM2 | 1000 | Команда | Прием/Передача | floatstring
БДПН-100 | БОП-1М | Уставка выходного СК | 5.4 | ALARMDCO | 1000 | Команда | Прием/Передача | floatstring
БДПН-100 | БОП-1М | Название и номер блока дет. | 5.4 | SERIALN | 5.4.1 | Команда | Прием | string
БДПН-100 | БОП-1М | Измеряемая плотность потока нейтронного излучения, 1/сек/см^2 | 5.4 | NEUTRONFLOW | 0 | Изм. Величина | Прием/Авто(10с.) | floatstring
БДПН-100 | БОП-1М | Зона измеряемой величины | 5.4 | ALARMZONE | 0 | Состояние | Прием/Авто(по изменению) | intstring (0 - Уставка не превышена, 1 - Признак превышения уставки 1, 2 - Признак превышения уставки 2)
БДПН-100 | БОП-1М | Статус устройства | 5.4 | STATUS | 0 | Состояние | Прием | bitsetstring (0 бит - не работает)
УДКГ-100 | БОП-1М | Уставка 1 уровня | 4.6 | ALARM1 | 100 | Команда | Прием/Передача | floatstring
УДКГ-100 | БОП-1М | Уставка 2 уровня | 4.6 | ALARM2 | 1000 | Команда | Прием/Передача | floatstring
УДКГ-100 | БОП-1М | Уставка выходного СК | 4.6 | ALARMDCO | 1000 | Команда | Прием/Передача | floatstring
УДКГ-100 | БОП-1М | Название и номер блока дет. | 4.6 | SERIALN | 4.6.1 | Команда | Прием | string
УДКГ-100 | БОП-1М | Измеряемая мощность дозы гамма излучения, Р/ч | 4.6 | DOSE | 0 | Изм. Величина | Прием/Авто(10с.) | floatstring
УДКГ-100 | БОП-1М | Зона измеряемой величины | 4.6 | ALARMZONE | 0 | Состояние | Прием/Авто(по изменению) | intstring (0 - Уставка не превышена, 1 - Признак превышения уставки 1, 2 - Признак превышения уставки 2)
УДКГ-100 | БОП-1М | Статус устройства | 4.6 | STATUS | 0 | Состояние | Прием | bitsetstring (0 бит - не работает)
РЗБ-98 | БОП-1М | Название и код блока РЗБ-98 | 7.2 | SERIALN | 7.2.1 | Состояние | Прием | string
РЗБ-98 | БОП-1М | Режим работы | 7.2 | REGIM | 0 | Состояние | Прием | intstring (0 - измерение фона, 1 - домер фона, 2 - готовность, 3 - контроль, 4 - отказ, 5 - отказ ДПО, 10 - прогрев, 11 - самотестирование, Другие - управление с клавиатуры РЗБ)
РЗБ-98 | БОП-1М | Состояние ДПО (датчиков положения) и двери | 7.2 | ST_DPO_DOOR | 0 | Состояние | Прием | bitsetstring (0 бит - ДПО левой руки, 1 бит - ДПО правой руки, бит 2 - ДПО панели, бит 3 - ДПО платформы, бит 4 - состояние двери)
РЗБ-98 | БОП-1М | Флаги грязных каналов | 7.2 | MUD_CAN | 0 | Состояние | Прием | bitsetstring (0 бит - канал 1, 1 бит - канал 2, …, бит 14 - канал 15)
РЗБ-98 | БОП-1М | Флаги каналов по которым превышен гамма фон | 7.2 | HI_GAMMA | 0 | Состояние | Прием | bitsetstring (0 бит - канал 1, 1 бит - канал 2, …, бит 14 - канал 15)
РЗБ-98 | БОП-1М | Флаги блоков детектирования которые загрязнились | 7.2 | MUD_BD | 0 | Состояние | Прием | bitsetstring (0 бит - канал 1, 1 бит - канал 2, …, бит 14 - канал 15)
РЗБ-98 | БОП-1М | Флаги аварийных (отказавших) каналов | 7.2 | AVAR_CAN | 0 | Состояние | Прием | bitsetstring (0 бит - канал 1, 1 бит - канал 2, …, бит 14 - канал 15)
РЗБ-98 | БОП-1М | Статус устройства | 7.2 | STATUS | 0 | Состояние | Прием | bitsetstring (0 бит - не работает)
БОП-1М** |  | Дата и время БОП | BOP-1M | DATETIME | 01/01/1980 01.01.01 | Команда | Прием/Передача | datetimestring
БОП-1М |  | Серийный номер и код | BOP-1M | SERIALN | BOP-1M 001 | Команда | Прием | string
БОП-1М |  | Светофор | BOP-1M | INDICATOR | 0 | Состояние | Прием/Передача/Авто(По изменению) | intstring (0 - Зелёный, 1 - Желтый, 2 - Красный, 3 - Желтый и красный)
БОП-1М |  | Сирена | BOP-1M | SIRENE | 0 | Состояние | Прием/Передача/Авто(По изменению) | intstring (0 - Выключена, 1 - Прерывистый сигнал, 2 - Непрерывный сигнал)
БОП-1М |  | Входной сухой контакт | BOP-1M | DRYCONTACTIN | 0 | Состояние | Прием | intstring (0 - Разомкнут, 1 - Замкнут)
БОП-1М |  | Выходной сухой контакт | BOP-1M | DRYCONTACTOUT | 0 | Состояние | Прием/Передача | intstring (0 - Разомкнут, 1 - Замкнут)
БОП-1М |  | Блокированные состояния | BOP-1M | BLOCKED | 0 | Состояние | Прием/Передача/Авто(По изменению) | bitsetstring (0-й бит - блокирована сирена, 1-й бит - блокирован сухой контакт)
БОП-1М |  | Статус БОП-1М | BOP-1M | STATUS | 0 | Состояние | Прием/Передача/Авто(По изменению) | bitsetstring (0 бит - связь с датчиками, 1-2 бит - внутренняя ошибка БОП)
БДМГ-100 | БОП-1 | Уставка 1 уровня гамма | BDMG-100 | ALARM1 | 0.000003 | Команда | Прием/Передача | floatstring
БДМГ-100 | БОП-1 | Уставка 2 уровня гамма | BDMG-100 | ALARM2 | 0.00001 | Команда | Прием/Передача | floatstring
БДМГ-100 | БОП-1 | Мертвое время канала 1 | BDMG-100 | DEADTIME1*** | 0.00005 | Команда | Прием/Передача | floatstring
БДМГ-100 | БОП-1 | Мертвое время канала 2 | BDMG-100 | DEADTIME2*** | 0.00005 | Команда | Прием/Передача | floatstring
БДМГ-100 | БОП-1 | К-т пер. в дозу для чувст. кан. | BDMG-100 | KOEFFICIENT1*** | 2.5E-7 | Команда | Прием/Передача | floatstring
БДМГ-100 | БОП-1 | К-т пер. в дозу для грубого кан. | BDMG-100 | KOEFFICIENT2*** | 1.67E-4 | Команда | Прием/Передача | floatstring
БДМГ-100 | БОП-1 | Название и номер блока дет. | BDMG-100 | SERIALNUM | BDMG-100 001 | Команда | Прием | string
БДМГ-100 | БОП-1 | Измеряемая мощность дозы гамма излучения, Зв/ч | BDMG-100 | DOSE | 0 | Изм. Величина | Авто(10с.) | floatstring
БДМГ-100 | БОП-1 | Превышение уставки 1-го уровня | BDMG-100 | ALARM1ON | 0 | Состояние | Прием | intstring (1 - Признак превышения уставки)
БДМГ-100 | БОП-1 | Превышение уставки 2-го уровня | BDMG-100 | ALARM2ON | 0 | Состояние | Прием | intstring (1 - Признак превышения уставки)
БДМГ-100 | БОП-1 | Статус устройства | BDMG-100 | STATUS | 0 | Состояние | Прием | bitsetstring (0 бит - не работает чувствительный канал, 1 бит - не работает грубый канал)
БДМН-100 | БОП-1 | Уставка первого уровня | BDMN-100 | ALARM1 | 0.0000002 | Команда | Прием/Передача | floatstring
БДМН-100 | БОП-1 | Уставка второго уровня | BDMN-100 | ALARM2 | 0.0000003 | Команда | Прием/Передача | floatstring
БДМН-100 | БОП-1 | Мертвое время | BDMN-100 | DEADTIME1*** | 0.00002 | Команда | Прием/Передача | floatstring
БДМН-100 | БОП-1 | К-т пер. в дозу | BDMN-100 | KOEFFICIENT1*** | 0.000002 | Команда | Прием/Передача | floatstring
БДМН-100 | БОП-1 | Название и номер блока дет. | BDMN-100 | SERIALNUM | BDMN-100 001 | Команда | Прием | string
БДМН-100 | БОП-1 | Измеряемая мощность дозы нейтронного излучения, Зв/ч | BDMN-100 | DOSEN | 0 | Изм. Величина | Авто(10с.) | floatstring
БДМН-100 | БОП-1 | Превышение уставки 1-го уровня | BDMN-100 | ALARM1ON | 0 | Состояние | Прием | intstring (1 - Признак превышения уставки)
БДМН-100 | БОП-1 | Превышение уставки 2-го уровня | BDMN-100 | ALARM2ON | 0 | Состояние | Прием | intstring (1 - Признак превышения уставки)
БДМН-100 | БОП-1 | Статус устройства | BDMN-100 | STATUS | 0 | Состояние | Прием | bitsetstring (0 бит - не работает чувствительный канал, 1 бит - не работает грубый канал)
ДРГ-1МК | БОП-1 | Уставка первого уровня | DRG-1M | ALARM1 | 0.0000002 | Команда | Прием/Передача | floatstring
ДРГ-1МК | БОП-1 | Уставка второго уровня | DRG-1M | ALARM2 | 0.0000003 | Команда | Прием/Передача | floatstring
ДРГ-1МК | БОП-1 | Мертвое время | DRG-1M | DEADTIME1*** | 0.00002 | Команда | Прием/Передача | floatstring
ДРГ-1МК | БОП-1 | К-т пер. в дозу | DRG-1M | KOEFFICIENT1*** | 0.000002 | Команда | Прием/Передача | floatstring
ДРГ-1МК | БОП-1 | Название и номер блока дет. | DRG-1M | SERIALNUM | DRG-1M 001 | Команда | Прием | string
ДРГ-1МК | БОП-1 | Измеряемая мощность дозы нейтронного излучения, Зв/ч | DRG-1M | SCR | 0 | Изм. Величина | Авто(10с.) | floatstring
ДРГ-1МК | БОП-1 | Превышение уставки 1-го уровня | DRG-1M | ALARM1ON | 0 | Состояние | Прием | intstring (1 - Признак превышения уставки)
ДРГ-1МК | БОП-1 | Превышение уставки 2-го уровня | DRG-1M | ALARM2ON | 0 | Состояние | Прием | intstring (1 - Признак превышения уставки)
ДРГ-1МК | БОП-1 | Статус устройства | DRG-1M | STATUS | 0 | Состояние | Прием | bitsetstring (0 бит - неисправность)
БДКГ-100 | БОП-1 | Уставка первого уровня | BDKG-100 | ALARM1 | 0.0000002 | Команда | Прием/Передача | floatstring
БДКГ-100 | БОП-1 | Уставка второго уровня | BDKG-100 | ALARM2 | 0.0000003 | Команда | Прием/Передача | floatstring
БДКГ-100 | БОП-1 | Мертвое время | BDKG-100 | DEADTIME1*** | 0.00002 | Команда | Прием/Передача | floatstring
БДКГ-100 | БОП-1 | К-т пер. в дозу | BDKG-100 | KOEFFICIENT1*** | 0.000002 | Команда | Прием/Передача | floatstring
БДКГ-100 | БОП-1 | Название и номер блока дет. | BDKG-100 | SERIALNUM | BDKG-100 001 | Команда | Прием | string
БДКГ-100 | БОП-1 | Измеряемая мощность дозы, Зв/ч | BDKG-100 | VACTIVITY | 0 | Изм. Величина | Авто(10с.) | floatstring
БДКГ-100 | БОП-1 | Превышение уставки 1-го уровня | BDKG-100 | ALARM1ON | 0 | Состояние | Прием | intstring (1 - Признак превышения уставки)
БДКГ-100 | БОП-1 | Превышение уставки 2-го уровня | BDKG-100 | ALARM2ON | 0 | Состояние | Прием | intstring (1 - Признак превышения уставки)
БДКГ-100 | БОП-1 | Статус устройства | BDKG-100 | STATUS | 0 | Состояние | Прием | bitsetstring (0 бит - неисправность)
БОП-1 |  | Серийный номер и код БОП | BOP-1 | SERIALN | BOP-1 001 | Команда | Прием | string
БОП-1 |  | Дата и время БОП | BOP-1 | DATETIME | 01/01/1980 01.01.01 | Команда | Прием/Передача | datetimestring
БОП-1 |  | Входной сухой контакт | BOP-1 | DRYCONTACTIN | 0 | Состояние | Прием | intstring (0 - Разомкнут, 1 - Замкнут)
БОП-1 |  | Выходной сухой контакт | BOP-1 | DRYCONTACTOUT | 0 | Состояние | Прием/Передача | intstring (0 - Разомкнут, 1 - Замкнут)
БОП-1 |  | Светофор | BOP-1 | INDICATOR | 0 | Состояние | Прием/Передача | intstring (0 - Зелёный, 1 - Жёлтый, 2 - Красный)
БОП-1 |  | Сирена | BOP-1 | SIRENE | 0 | Состояние | Прием/Передача | intstring (0 - Выключена, 1 - Включена)
БОП-1 |  | Статус БОП | BOP-1 | STATE | 0 | Состояние | Прием | bitsetstring (0 бит - не исправен)
БСПП-1СТ | БОП-1С | Скорость потока, м/с | 2.3 | RATE | 0 | Изм. величина | Авто(10с.) | floatstring
БСПП-1СТ | БОП-1С | Статус устройства | 2.3 | STATUS | 0 | Состояние | Прием | bitsetstring (0-3 биты - внутрення проблема, 4 бит - проблема связи, 7 бит - неактивен)
БСПП-1ТВ | БОП-1С | Влажность, % | 2.3 | HUMIDITY | 0 | Изм. величина | Авто(10с.) | floatstring
БСПП-1ТВ | БОП-1С | Температура, C | 2.3 | TEMPERATURE | 0 | Изм. величина | Авто(10с.) | floatstring
БСПП-1ТВ | БОП-1С | Статус устройства | 2.3 | STATUS | 0 | Состояние | Прием | bitsetstring (0-3 биты - внутрення проблема, 4 бит - проблема связи, 7 бит - неактивен)
БСПП-1Д | БОП-1С | Давление (канал 1), Па | 3.7 | PRESSURE1 | 0 | Изм. величина | Авто(10с.) | floatstring
БСПП-1Д | БОП-1С | Давление (канал 2), Па | 3.7 | PRESSURE2 | 0 | Изм. величина | Авто(10с.) | floatstring
БСПП-1Д | БОП-1С | Давление (канал 3), Па | 3.7 | PRESSURE3 | 0 | Изм. величина | Авто(10с.) | floatstring
БСПП-1Д | БОП-1С | Статус устройства | 3.7 | STATUS | 0 | Состояние | Прием | bitsetstring (0 бит - внутрення проблема, 1 бит - неисправен канал 1, 2 бит - неисправен канал 2, 3 бит - неисправен канал 3, 4 бит - проблема связи, 7 бит - неактивен)
БСПП-1ТП | БОП-1С | Температура (канал 1), град.С | 3.5 | TEMPERATURE1 | 0 | Изм. величина | Авто(10с.) | floatstring
БСПП-1ТП | БОП-1С | Температура (канал 2), град.С | 3.5 | TEMPERATURE2 | 0 | Изм. величина | Авто(10с.) | floatstring
БСПП-1ТП | БОП-1С | Статус устройства | 3.5 | STATUS | 0 | Состояние | Прием | bitsetstring (0 бит - внутрення проблема, 1 бит - неисправен канал 1, 2 бит - неисправен канал 2, 4 бит - проблема связи, 7 бит - неактивен)
БОП-1С** |  | Дата и время БОП | BOP-1S | DATETIME | 01/01/1980 01.01.01 | Команда | Прием/Передача | datetimestring
БОП-1С |  | Серийный номер и код БОП-1С | BOP-1S | SERIALN | BOP-1S 001 | Команда | Прием | string
БОП-1С |  | Расход, м^3/с | BOP-1S | FLOW | 0 | Изм. Величина | Прием/Авто(10с.) | floatstring
БОП-1С |  | Скорость потока (среднее), м/с | BOP-1S | RATE | 0 | Изм. Величина | Прием/Авто(10с.) | floatstring
БОП-1С |  | Влажность, % | BOP-1S | HUMIDITY | 0 | Изм. Величина | Прием/Авто(10с.) | floatstring
БОП-1С |  | Температура, C | BOP-1S | TEMPERATURE | 0 | Изм. Величина | Прием/Авто(10с.) | floatstring
БОП-1С |  | Ресурс, ч | BOP-1S | RESOURCE | 0 | Команда | Прием | floatstring
БОП-1С |  | Статус БОП-1С | BOP-1S | STATUS | 0 | Состояние | Прием | bitsetstring (0 бит - связь с датчиками, 1-2 бит - внутренняя ошибка БОП)
УДА-1АБ |  | Величина уставки альфа 1 уровня | UDA-1AB | ALPHAALARM1 | 1.0E1 | Команда | Прием/Передача | floatstring
УДА-1АБ |  | Величина уставки альфа 2 уровня | UDA-1AB | ALPHAALARM2 | 1.0E2 | Команда | Прием/Передача | floatstring
УДА-1АБ |  | Величина уставки бета 1 уровня | UDA-1AB | BETAALARM1 | 2.0E1 | Команда | Прием/Передача | floatstring
УДА-1АБ |  | Величина уставки бета 2 уровня | UDA-1AB | BETAALARM2 | 1.0E3 | Команда | Прием/Передача | floatstring
УДА-1АБ |  | Ресурс, ч | UDA-1AB | RESOURCE | 0 | Команда | Прием | floatstring
УДА-1АБ |  | Прокачанный объем, л | UDA-1AB | VOLUME | 0 | Команда | Прием | floatstring
УДА-1АБ |  | Скорость прокачки (л/мин) | UDA-1AB | FLOW | 1 | Команда | Прием | floatstring
УДА-1АБ |  | Дата и время устройства | UDA-1AB | DATETIME | 01/01/1980 01.01.01 | Команда | Прием/Передача | datetimestring
УДА-1АБ |  | Номер установки и ее название | UDA-1AB | SERIALN | UDA-1AB 001 | Команда | Прием | string
УДА-1АБ |  | Объёмная альфа-активность, Бк/м^3 | UDA-1AB | SUMALPHA | 0 | Изм. величина | Авто(10-1000с.) | floatstring
УДА-1АБ |  | Объёмная бета-активность, Бк/м^3 | UDA-1AB | SUMBETA | 0 | Изм. величина | Авто(10-1000с.) | floatstring
УДА-1АБ |  | Объёмная альфа-активность (несмещенная оценка), Бк/м^3 | UDA-1AB | RAW_SUMALPHA | 0 | Изм. величина | Прием | floatstring
УДА-1АБ |  | Объёмная бета-активность (несмещенная оценка), Бк/м^3 | UDA-1AB | RAW_SUMBETA | 0 | Изм. величина | Прием | floatstring
УДА-1АБ |  | Объёмная активность радона, Бк/м^3 | UDA-1AB | RADON | 0 | Изм. величина | Авто(10-1000с.) | floatstring
УДА-1АБ |  | Объёмная альфа-активность, средняя с момента включения, Бк/м^3 | UDA-1AB | AVALPHA | 0 | Изм. величина | Прием | floatstring
УДА-1АБ |  | Объёмная бета-активность, средняя с момента включения, Бк/м^3 | UDA-1AB | AVBETA | 0 | Изм. величина | Прием | floatstring
УДА-1АБ |  | Время с момента включения установки, с | UDA-1AB | AVTIME | 0 | Изм. величина | Прием | floatstring
УДА-1АБ |  | Светофор | UDA-1AB | INDICATOR | 0 | Состояние | Прием/Передача | intstring (0 - Зелёный, 1 - Жёлтый, 2 - Красный)
УДА-1АБ |  | Сирена | UDA-1AB | SIRENE | 0 | Состояние | Прием/Передача | intstring (0 - Выключена, 1 - Включена)
УДА-1АБ |  | Входной сухой контакт | UDA-1AB | DRYCONTACTIN | 0 | Состояние | Прием | intstring (0 - Разомкнут, 1 - Замкнут)
УДА-1АБ |  | Выходной сухой контакт | UDA-1AB | DRYCONTACTOUT | 0 | Состояние | Прием/Передача | intstring (0 - Разомкнут, 1 - Замкнут)
УДА-1АБ |  | Статус УДА | UDA-1AB | STATUS | 0 | Состояние | Прием | bitsetstring (0 бит - осн. канал, 1 бит - фон. канал, 2 бит - расходомер, 3 бит - фильтр, 4 бит - насос, 5 бит - закончилась лента, 6 бит - ?, 7 бит - неисправность архива)
УДА-1АБ |  | Превышение уставки 1-го уровня АЛЬФА | UDA-1AB | ALPHAALARM1ON | 0 | Состояние | Прием | intstring (1 - Признак превышения уставки)
УДА-1АБ |  | Превышение уставки 1-го уровня БЕТА | UDA-1AB | BETAALARM1ON | 0 | Состояние | Прием | intstring (1 - Признак превышения уставки)
УДА-1АБ |  | Превышение уставки 2-го уровня АЛЬФА | UDA-1AB | ALPHAALARM2ON | 0 | Состояние | Прием | intstring (1 - Признак превышения уставки)
УДА-1АБ |  | Превышение уставки 2-го уровня БЕТА | UDA-1AB | BETAALARM2ON | 0 | Состояние | Прием | intstring (1 - Признак превышения уставки)
УДА-1АБ |  | Активность на альфа-фильтре, Бк | UDA-1AB | FALPHA | 0 | Изм. величина | Прием | intstring (1 - Признак превышения уставки)
УДА-1АБ |  | Активность на бета-фильтре, Бк | UDA-1AB | FBETA | 0 | Изм. величина | Прием
УДА-1АБ |  | Флаги управления служабными функциями | UDA-1AB | SERVICEFUNCFLAGS | 0 | Команда | Прием/Передача
УДА-1АБ |  | Команды | UDA-1AB | COMMANDS | 0 | Команда | Прием/Передача
УДГ-1Б |  | Величина уставки 1 уровня | UDG-1B | ALARM1 | 2.0E4 | Команда | Прием/Передача | floatstring
УДГ-1Б |  | Величина уставки 2 уровня | UDG-1B | ALARM2 | 1.0E6 | Команда | Прием/Передача | floatstring
УДГ-1Б |  | Дата и время устройства | UDG-1B | DATETIME | 01/01/1980 01.01.01 | Команда | Прием/Передача | datetimestring
УДГ-1Б |  | Номер установки и ее название | UDG-1B | SERIALN | UDG-1B 001 | Команда | Прием | string
УДГ-1Б |  | Объёмная активность, Бк/м^3 | UDG-1B | VALUE | 0 | Изм. величина | Авто(10-1000с.) | floatstring
УДГ-1Б |  | Входной сухой контакт | UDG-1B | DRYCONTACTIN | 0 | Состояние | Прием | intstring (0 - Разомкнут, 1 - Замкнут)
УДГ-1Б |  | Выходной сухой контакт | UDG-1B | DRYCONTACTOUT | 0 | Состояние | Прием/Передача | intstring (0 - Разомкнут, 1 - Замкнут)
УДГ-1Б |  | Превышение уставки 1-го уровня | UDG-1B | ALARM1ON | 0 | Состояние | Прием | intstring (1 - Признак превышения уставки)
УДГ-1Б |  | Превышение уставки 2-го уровня | UDG-1B | ALARM2ON | 0 | Состояние | Прием | intstring (1 - Признак превышения уставки)
УДГ-1Б |  | Светофор | UDG-1B | INDICATOR | 0 | Состояние | Прием/Передача | intstring (0 - Зелёный, 1 - Жёлтый, 2 - Красный)
УДГ-1Б |  | Сирена | UDG-1B | SIRENE | 0 | Состояние | Прием/Передача | intstring (0 - Выключена, 1 - Включена)
УДГ-1Б |  | Ресурс, ч | UDG-1B | RESOURCE | 0 | Команда | Прием | floatstring
УДГ-1Б |  | Статус УДГ | UDG-1B | STATUS | 0 | Состояние | Прием | bitsetstring (бит 0 - состояние основного канала, бит 1 - состояние фонового канала, бит 2 - идет ли прокачка воздуха, бит 3 - состояние индикатора расхода, бит 7 - идет тестирование)
УДГБ-01Т |  | Величина уставки 1 уровня | UDGB-01T | ALARM1 | 2.0E4 | Команда | Прием/Передача | floatstring
УДГБ-01Т |  | Величина уставки 2 уровня | UDGB-01T | ALARM2 | 1.0E6 | Команда | Прием/Передача | floatstring
УДГБ-01Т |  | Дата и время устройства | UDGB-01T | DATETIME | 01/01/1980 01.01.01 | Команда | Прием/Передача | datetimestring
УДГБ-01Т |  | Номер установки и ее название | UDGB-01T | SERIALN | UDG-1B 001 | Команда | Прием | string
УДГБ-01Т |  | Объёмная активность, Бк/м^3 | UDGB-01T | VALUE | 0 | Изм. величина | Авто(10-1000с.) | floatstring
УДГБ-01Т |  | Входной сухой контакт | UDGB-01T | DRYCONTACTIN | 0 | Состояние | Прием | intstring (0 - Разомкнут, 1 - Замкнут)
УДГБ-01Т |  | Выходной сухой контакт | UDGB-01T | DRYCONTACTOUT | 0 | Состояние | Прием/Передача | intstring (0 - Разомкнут, 1 - Замкнут)
УДГБ-01Т |  | Превышение уставки 1-го уровня | UDGB-01T | ALARM1ON | 0 | Состояние | Прием | intstring (1 - Признак превышения уставки)
УДГБ-01Т |  | Превышение уставки 2-го уровня | UDGB-01T | ALARM2ON | 0 | Состояние | Прием | intstring (1 - Признак превышения уставки)
УДГБ-01Т |  | Светофор | UDGB-01T | INDICATOR | 0 | Состояние | Прием/Передача | intstring (0 - Зелёный, 1 - Жёлтый, 2 - Красный)
УДГБ-01Т |  | Сирена | UDGB-01T | SIRENE | 0 | Состояние | Прием/Передача | intstring (0 - Выключена, 1 - Включена)
УДГБ-01Т |  | Ресурс, ч | UDGB-01T | RESOURCE | 0 | Команда | Прием | floatstring
УДГБ-01Т |  | Специальный статус | UDGB-01T | BSTATUS | 0 | Состояние | Прием
УДГБ-01Т |  | Статус | UDGB-01T | STATUS | 0 | Состояние | Прием | бит 0 - состояние канала связи, 0 - OK, 1 - ошибка связи; бит 1 - идет компенсация смещения и собственного тока;бит 2 - идет измерение;бит 3 - готовы новые данные; бит 4 - состояние индикатора расхода; бит 5 - идет ли прокачка; бит 6 - работает ли электрометр;бит 7 - необходима замена силикагелевого патрона
УДИ-1Б** |  | Дата и время УДИ | UDI-1B | DATETIME | 01/01/1980 01.01.01 | Команда | Прием/Передача | datetimestring
УДИ-1Б |  | Серийный номер и код | UDI-1B | SERIALN | UDI-1B 001 | Команда | Прием | string
УДИ-1Б |  | Объёмная активность йода в сумме, Бк/м^3 | UDI-1B | ACTIVITYISUM | 0 | Изм. величина | Прием/Авто | floatstring
УДИ-1Б |  | Объёмная активность I-131, Бк/м^3 | UDI-1B | ACTIVITYI131 | 0 | Изм. величина | Прием/Авто | floatstring
УДИ-1Б |  | Объёмная активность I-132, Бк/м^3 | UDI-1B | ACTIVITYI132 | 0 | Изм. величина | Прием/Авто | floatstring
УДИ-1Б |  | Объёмная активность I-133, Бк/м^3 | UDI-1B | ACTIVITYI133 | 0 | Изм. величина | Прием/Авто | floatstring
УДИ-1Б |  | Объёмная активность I-135, Бк/м^3 | UDI-1B | ACTIVITYI135 | 0 | Изм. величина | Прием/Авто | floatstring
УДИ-1Б |  | Объёмная активность I-123, Бк/м^3 | UDI-1B | ACTIVITYI123 | 0 | Изм. величина | Прием/Авто | floatstring
УДИ-1Б |  | Величина уставки 1 уровня (Сумм. йод), Бк/м^3 | UDI-1B | ALARM1ISUM | 4.0E2 | Команда | Прием/Передача | floatstring
УДИ-1Б |  | Величина уставки 1 уровня (йод 131), Бк/м^3 | UDI-1B | ALARM1I131 | 4.0E2 | Команда | Прием/Передача | floatstring
УДИ-1Б |  | Величина уставки 1 уровня (йод 132), Бк/м^3 | UDI-1B | ALARM1I132 | 2.6E4 | Команда | Прием/Передача | floatstring
УДИ-1Б |  | Величина уставки 1 уровня (йод 133), Бк/м^3 | UDI-1B | ALARM1I133 | 2.6E3 | Команда | Прием/Передача | floatstring
УДИ-1Б |  | Величина уставки 1 уровня (йод 135), Бк/м^3 | UDI-1B | ALARM1I135 | 8.7E3 | Команда | Прием/Передача | floatstring
УДИ-1Б |  | Величина уставки 1 уровня (йод 123), Бк/м^3 | UDI-1B | ALARM1I123 | 8.7E3 | Команда | Прием/Передача | floatstring
УДИ-1Б |  | Величина уставки 2 уровня (Сумм. йод), Бк/м^3 | UDI-1B | ALARM2ISUM | 4.0E3 | Команда | Прием/Передача | floatstring
УДИ-1Б |  | Величина уставки 2 уровня (йод 131), Бк/м^3 | UDI-1B | ALARM2I131 | 4.0E3 | Команда | Прием/Передача | floatstring
УДИ-1Б |  | Величина уставки 2 уровня (йод 132), Бк/м^3 | UDI-1B | ALARM2I132 | 2.6E5 | Команда | Прием/Передача | floatstring
УДИ-1Б |  | Величина уставки 2 уровня (йод 133), Бк/м^3 | UDI-1B | ALARM2I133 | 2.6E4 | Команда | Прием/Передача | floatstring
УДИ-1Б |  | Величина уставки 2 уровня (йод 135), Бк/м^3 | UDI-1B | ALARM2I135 | 8.7E4 | Команда | Прием/Передача | floatstring
УДИ-1Б |  | Величина уставки 2 уровня (йод 123), Бк/м^3 | UDI-1B | ALARM2I123 | 8.7E4 | Команда | Прием/Передача | floatstring
УДИ-1Б |  | Зона измеряемой величины (Сумм. йод) | UDI-1B | ALARMZONE | 0 | Состояние | Прием/Авто(по изменению) | intstring (0 - Уставка не превышена, 1 - Признак превышения уставки 1, 2 - Признак превышения уставки 2)
УДИ-1Б |  | Ресурс, ч | UDI-1B | RESOURCE | 0 | Команда | Прием | floatstring
УДИ-1Б |  | Скорость потока (средняя за время последнего измерения), л/м | UDI-1B | RATE | 0 | Изм. величина | Прием | floatstring
УДИ-1Б |  | Расход за время последнего измерения, л | UDI-1B | FLOW | 0 | Изм. величина | Прием | floatstring
УДИ-1Б |  | Накопительный алгоритм - Скорость потока (средняя за время последнего измерения), л/м | UDI-1B | COMRATE | 0 | Изм. величина | Прием | floatstring
УДИ-1Б |  | Накопительный алгоритм - Расход за время последнего измерения, л | UDI-1B | COMFLOW | 0 | Изм. величина | Прием | floatstring
УДИ-1Б |  | Активность I-131 на фильтре, Бк | UDI-1B | FACTIVITYI131 | 0 | Изм. величина | Прием/Авто | floatstring
УДИ-1Б |  | Активность I-132 на фильтре, Бк | UDI-1B | FACTIVITYI132 | 0 | Изм. величина | Прием/Авто | floatstring
УДИ-1Б |  | Активность I-133 на фильтре, Бк | UDI-1B | FACTIVITYI133 | 0 | Изм. величина | Прием/Авто | floatstring
УДИ-1Б |  | Активность I-135 на фильтре, Бк | UDI-1B | FACTIVITYI135 | 0 | Изм. величина | Прием/Авто | floatstring
УДИ-1Б |  | Активность I-123 на фильтре, Бк | UDI-1B | FACTIVITYI123 | 0 | Изм. величина | Прием/Авто | floatstring
УДИ-1Б |  | Активность всего йода на фильтре, Бк | UDI-1B | FACTIVITYISUM | 0 | Изм. величина | Прием/Авто | floatstring
УДИ-1Б |  | Накопительный алгоритм - объёмная активность I-131, Бк/м^3 | UDI-1B | COMACTIVITYI131 | 0 | Изм. величина | Прием/Авто | floatstring
УДИ-1Б |  | Накопительный алгоритм - объёмная активность I-132, Бк/м^3 | UDI-1B | COMACTIVITYI132 | 0 | Изм. величина | Прием/Авто | floatstring
УДИ-1Б |  | Накопительный алгоритм - объёмная активность I-133, Бк/м^3 | UDI-1B | COMACTIVITYI133 | 0 | Изм. величина | Прием/Авто | floatstring
УДИ-1Б |  | Накопительный алгоритм - объёмная активность I-135, Бк/м^3 | UDI-1B | COMACTIVITYI135 | 0 | Изм. величина | Прием/Авто | floatstring
УДИ-1Б |  | Накопительный алгоритм - объёмная активность I-123, Бк/м^3 | UDI-1B | COMACTIVITYI123 | 0 | Изм. величина | Прием/Авто | floatstring
УДИ-1Б |  | Накопительный алгоритм - активность I-131 на фильтре, Бк | UDI-1B | COMFACTIVITYI131 | 0 | Изм. величина | Прием/Авто | floatstring
УДИ-1Б |  | Накопительный алгоритм - активность I-132 на фильтре, Бк | UDI-1B | COMFACTIVITYI132 | 0 | Изм. величина | Прием/Авто | floatstring
УДИ-1Б |  | Накопительный алгоритм - активность I-133 на фильтре, Бк | UDI-1B | COMFACTIVITYI133 | 0 | Изм. величина | Прием/Авто | floatstring
УДИ-1Б |  | Накопительный алгоритм - активность I-135 на фильтре, Бк | UDI-1B | COMFACTIVITYI135 | 0 | Изм. величина | Прием/Авто | floatstring
УДИ-1Б |  | Накопительный алгоритм - активность I-123 на фильтре, Бк | UDI-1B | COMFACTIVITYI123 | 0 | Изм. величина | Прием/Авто | floatstring
УДИ-1Б |  | Светофор | UDI-1B | INDICATOR | 0 | Состояние | Прием/Передача/Авто(По изменению) | intstring (0 - Зелёный, 1 - Желтый, 2 - Красный)
УДИ-1Б |  | Сирена | UDI-1B | SIRENE | 0 | Состояние | Прием/Передача/Авто(По изменению) | intstring (0 - Выключена, 1 - Прерывистый сигнал, 2 - Непрерывный сигнал)
УДИ-1Б |  | Режим работы прибора | UDI-1B | MODE | 0 | Состояние | Прием/Авто(По изменению) | intstring (0 - Идёт измерение, 1 - Идёт калибровка, 2 - Калибровка окончена)
УДИ-1Б |  | Выходной сухой контакт | UDI-1B | DRYCONTACTOUT | 0 | Состояние | Прием/Передача | intstring (0 - Разомкнут, 1 - Замкнут)
УДИ-1Б |  | Блокированные состояния | UDI-1B | BLOCKED | 0 | Состояние | Прием/Передача/Авто(По изменению) | bitsetstring (0-й бит - блокирована сирена, 1-й бит - блокирован сухой контакт)
УДИ-1Б |  | Статус | UDI-1B | STATUS | 0 | Состояние | Прием/Авто(По изменению) | bitsetstring (0,1 бит - не исправен детектор 1,2; бит 2 - расходомер; бит 3 - нет потока; бит 4 - слишком большой поток; бит 5 - необходима калибровка; бит 6 - необходима замена фильтра)
БДЭГ-03В | БОП-1СП** | Название и номер блока дет. | BDEG-03 | SERIALN | BDEG-03 001 | Команда | Прием | string
БДЭГ-03В | БОП-1СП | Объёмная активность, Бк/м^3 | BDEG-03 | VALUE | 0 | Изм. величина | Авто(10-1000с.) | floatstring
БДЭГ-03В | БОП-1СП | Уставка первого уровня | BDEG-03 | ALARM1 | 4.0E2 | Команда | Прием/Передача | floatstring
БДЭГ-03В | БОП-1СП | Уставка второго уровня | BDEG-03 | ALARM2 | 4.0E3 | Команда | Прием/Передача | floatstring
БДЭГ-03В | БОП-1СП | Уставка выходного сухого контакта | BDEG-03 | ALARMDCO | 4.0E2 | Команда | Прием/Передача | floatstring
БДЭГ-03В | БОП-1СП | Зона измеряемой величины | BDEG-03 | ALARMZONE | 0 | Состояние | Прием/Авто(по изменению) | intstring (0 - Уставка не превышена, 1 - Признак превышения уставки 1, 2 - Признак превышения уставки 2)
БДЭГ-03В | БОП-1СП | Статус | BDEG-03 | STATUS | 0 | Состояние | Прием | bitsetstring (0 бит - не исправен детектор)
БОП-1СП** |  | Название и номер блока дет. | BOP-1SP | SERIALN | BOP-1SP 001 | Команда | Прием | string
БОП-1СП |  | Дата и время | BOP-1SP | DATETIME | 01/01/1980 01.01.01 | Команда | Прием/Передача | datetimestring
БОП-1СП |  | Светофор | BOP-1SP | INDICATOR | 0 | Состояние | Прием/Передача | intstring (0 - Зелёный, 1 - Жёлтый, 2 - Красный)
БОП-1СП |  | Сирена | BOP-1SP | SIRENE | 0 | Состояние | Прием/Передача | intstring (0 - Выключена, 1 - Включена)
БОП-1СП |  | Выходной сухой контакт 1 (1-го детектора) | BOP-1SP | DRYCONTACTOUT1 | 0 | Состояние | Прием/Передача | intstring (0 - Разомкнут, 1 - Замкнут)
БОП-1СП |  | Выходной сухой контакт 2 (2-го детектора) | BOP-1SP | DRYCONTACTOUT2 | 0 | Состояние | Прием/Передача | intstring (0 - Разомкнут, 1 - Замкнут)
БОП-1СП |  | Блокированные состояния | BOP-1SP | BLOCKED | 0 | Состояние | Прием/Передача/Авто(По изменению) | bitsetstring (0-й бит - блокирована сирена, 1-й бит - блокирован сухой контакт первого детектора, 2-й бит - блокирован сухой контакт 2-го детектора)
БОП-1СП |  | Статус | BOP-1SP | STATUS | 0 | Состояние | Прием | bitsetstring (0,1 бит - не исправен детектор 1,2)
БАС-1C** | БОП-1М | Название и номер блока дет. | 11.2 | SERIALN | 11.2.1 | Команда | Прием | string
БАС-1C** | БОП-1М | Светофор | 11.2 | INDICATOR | 0 | Состояние | Прием/Передача | intstring (0 - Зелёный, 1 - Жёлтый, 2 - Красный)
БАС-1C** | БОП-1М | Сирена | 11.2 | SIRENE | 0 | Состояние | Прием/Передача | intstring (0 - Выключена, 1 - Включена)
БАС-1C** | БОП-1М | Статус | 11.2 | STATUS | 0 | Состояние | Прием | bitsetstring (0,1 бит - не исправен детектор 1,2)
ДБГ-С11Д | БОП-1М** | Уставка 1 уровня гамма | 4.11 | ALARM1 | 0.000003 | Команда | Прием/Передача | floatstring
ДБГ-С11Д | БОП-1М | Уставка 2 уровня гамма | 4.11 | ALARM2 | 0.00001 | Команда | Прием/Передача | floatstring
ДБГ-С11Д | БОП-1М | Уставка выходного СК | 4.11 | ALARMDCO | 0.00001 | Команда | Прием/Передача | floatstring
ДБГ-С11Д | БОП-1М | Название и номер блока дет. | 4.11 | SERIALN | 4.3.1 | Команда | Прием | string
ДБГ-С11Д | БОП-1М | Измеряемая мощность дозы гамма излучения, Зв/ч | 4.11 | EDR | 0 | Изм. Величина | Прием/Авто(10с.) | floatstring
ДБГ-С11Д | БОП-1М | Неопределенность измеряемой величины, % | 4.11 | VARIANT | 0 | Изм. Величина | Прием/Авто(10с.) | floatstring
ДБГ-С11Д | БОП-1М | Флаги состояния устройства | 4.11 | TESTB | 0 | Состояние | Прием | bitsetstring
ДБГ-С11Д | БОП-1М | Зона измеряемой величины | 4.11 | ALARMZONE | 0 | Состояние | Прием/Авто(по изменению) | intstring (0 - Уставка не превышена, 1 - Признак превышения уставки 1, 2 - Признак превышения уставки 2)
ДБГ-С11Д | БОП-1М | Статус устройства | 4.11 | STATUS | 0 | Состояние | Прием | bitsetstring (0 бит - не работает чувствительный канал, 1 бит - не работает грубый канал)
**Примечание: Приборы находятся в стадии доработки, система команд может быть незначительно изменена и дополнена