Спецификация интерфейса DIM - сервера SERVER/DEMO/DOZA.

Назначение

Сервер SERVER/DEMO/DOZA служит для работы с дозиметрическими приборами производства НПП ДОЗА. Сервер позволяет организовывать распределенные системы радиометрического контроля, работающие  в пакете CRW-DAQ по сетевому протоколу DIM (https://dim.web.cern.ch).

1. Общие настройки DIM сервера

| Параметр | Окружение | Значение | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| Имя сервера имен | DIM_DNS_NODE | По месту | Определяется сетевым администратором |
| Порт сервера имен | DIM_DNS_PORT | 2505 | Стандартное значение по умолчанию |
| Порты данных DIM | --- | 5100,5101,5102,…,6000 | Стандартное значение по умолчанию |
| Имя DIM сервера | --- | SERVER/DEMO/DOZA | DEMO/DOZA – условное имя системы DEMO – условное имя установки |

2. Соглашения о наименовании DIM сервисов

Имена DIM сервисов имеют составной вид, содержащий идентификаторы (латинскими буквами в верхнем регистре и цифрами), разделенные слэш-символом «/». Имена сервисов должны быть уникальными в пределах данной (локальной) сети.

Префикс DEMO/DOZA является общим для системы DOZA установки DEMO.

Префикс DEMO/DOZA/DOZAnn является общим для прибора номер nn={01,02,03,…}.

Например:

DEMO/DOZA/DOZA01/UDGB01/PARAM/DTIME  - составное имя сервиса вида УСТАНОВКА/СИСТЕМА/ПРИБОР/ГРУППА/ПАРАМЕТР

│    │      │   │       │    │

│    │      │   │       │    └──── - параметр  DTIME    ( указывает имя параметра                            )

│    │      │   │       └───────── - группа    PARAM    ( указывает имя группы параметров                    )

│    │      │   └───────────────── - тип       UDGB01   ( указывает тип прибора                              )

│    │      └───────────────────── - прибора   DOZA01   ( указывает имя для идентификации прибора            )

│    └──────────────────────────── - система   DOZA     ( имя системы - дозиметрические приборы ДОЗА         )

└───────────────────────────────── - установка DEMO     ( имя установки  - в данном примере демонстрационная )

3. Таблица публикуемых DIM сервисов для DEMO/DOZA/DOZAnn, где nn=01,02,03… - номер прибора.

| № | Имя сервиса | Тип сервиса | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | UDGB01/ERROR/COUNT | D:1 | Счетчик ошибок обмена данными с прибором. |
| 2 | UDGB01/PARAM/DTIME | С | Строка текущего времени (в формате: 2019.12.04-13:13:44) по часам прибора. При нормальной работе (в режиме опроса) время прибора меняется ежесекундно. |
| 3 | UDGB01/PARAM/GASVA | D:1 | Измеренная объемная активность газа (gas volume activity) в единицах Бк/м3. |
| 4 | UDGB01/PARAM/YELVA+REDVA+DRYVA+RESRC | D:4 | Параметры прибора (подробнее см. РЭ прибора): D[1] – «желтый» предупредительный уровень объемной активности, D[2] – «красный» аварийный уровень объемной активности, D[3] – уровень для «сухого контакта», D[4] – ресурс работы прибора. |
| 5 | UDGB01/POLL/ENABLE | L:1 | 0/1 – Кнопка Запрет/Разрешение опроса прибора. |
| 6 | UDGB01/POLLRATE/RX+TX+EX | D:3 | Частота опроса приемника (Rx), передатчика (Tx) и ошибок (Ex). D[1] – частота приемника, пакетов в секунду, D[2] – частота передатчика, пакетов в секунду, D[3] – частота ошибок или сбоев, ошибок в секунду. |
| 7 | UDGB01/POLLSUMM/RX+TX+EX | D:3 | Счетчик приемника (Rx), передатчика (Tx) и ошибок (Ex). D[1] – счетчик пакетов приемника, D[2] – счетчик пакетов передатчика, D[3] – счетчик ошибок или сбоев приемо-передачи. |
| 8 | UDGB01/STATE/FLAGS+INDIC | L:2 | Статус прибора: L[1] – регистр статуса прибора — битовый массив флагов: Бит 0 — Отказ оборудования Бит 1 — Превышение предупредительного порога Бит 2 — Превышение аварийного порога Бит 3 — Режим тестирования Бит 4 — Отказ электрометра Бит 5 — Не используется Бит 6 — Отсутствие прокачки Бит 7 — Отказ индикатора расхода Бит 8 — Режим тестирования установки L[1] – индикатор состояния прибора: 0 – Норма 1 – Порог Предупредительный 2 – Порог Аварийный 3 – Режим Тестирования 4 – Отказ (Сбой) 5 – Сеть (Timeout) 6 – Сеть (Refuse) 7 – Режим Симулятора 8 — Прибор Отключен |

Примечания:

- Допустимые типы : {L/I/D/C}=>{Long=Integer/Double/Char}.

- В таблице указан список параметров для одного прибора, например, DEMO/DOZA/DOZA01. Для других приборов того же типа (например, DEMO/DOZA/DOZA02) список сервисов аналогичен.